仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 普通倒置显微镜

主要用途描述：

参数要求： 1.*光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥55； 2.主机：倒置显微镜，具有浮雕相差（新的相称技术可同时应用塑料或玻璃培养盘，不需要相差等特殊物镜，因此对荧光观察影响很小），明场等观察功能，可升级相差、APC阳极氧化膜相衬；霍夫曼相衬、微分干涉、显微操作等高级观察功能； 3.端口：插入式分光端口模块：端口100%分光； 4.调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转≤37.7mm，微调每转≤0.2mm； 5.载物台：长柄式机械载物台，行程：X126 x Y78mm,XY行程可调，可接受5种不同托架，长行程使得用户可以观察整个培养板； *6.照明系统：高亮度白光LED照明，内置复眼透镜； 7.目镜筒：人机学双目镜筒，45°倾角，瞳距50-75mm，10X，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调； *8.物镜：（参数需满足以下要求）： 4X A, N.A. ≥ 0.13, W.D. ≥ 16.4mm DL 10X A N.A. ≥ 0.25, W.D. ≥ 6.2 mm, Ph1 LWD DL 20X A N.A. ≥ 0.40, W.D. ≥ 3.9 mm, Ph1 LWD ADL 40XF, N.A. ≥0.55, W.D. ≥2.1mm, Ph1 *9.物镜转换器：五孔物镜转换器； *10. 聚光镜：ELWD聚光镜，N.A.≥0.3；W.D.≥75mm； 11. 200万像素显微成像系统，要求和显微镜一样同为进口品牌； 12. 电脑一台 （注：打*号为科研实验必须满足参数，需在彩页中具体体现）