仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 生物安全柜

主要用途描述：微生物细菌实验教学

参数要求： 1.洁净度：100级@≥0.5μm(美联邦209E） 2.菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 3.平均风速：门内0.38±0.025m/s,中间0.26±0.025m/s,里侧0.27±0.025m/s，前面吸入风速前面吸入风速0.35m±0.025m/s 0.55m±0.025m/s 4.气密度：≤10-6m/s(在500Pa压力下) 5.噪音：≤62dB(A) 6.振动半峰值：≤5μm 7.照度：≥300LX 8.电源：AC单相220V/50Hz 9.最大功耗：600W 10.重量：﹤250㎏﹤350㎏ 11.高效过滤器规格及数量：1050×60×050×①1335×600×50×① 12.荧光灯/紫外灯规格及数量：20W×①/20W×① 30W×①/30W×① 13.外形尺寸：1300×800×1950mm 1530×800×1950mm 14.工作区尺寸：1000×650×580mm 1340×650×580mm