仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 制备液相色谱仪 | 申购信息 | 80008876 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： 化合物的高效纯化 |  |  |  |
| 参数要求： 1 输液泵系统（*四元梯度泵） - *须有串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗； - 泵传动装置须采用齿轮和滚珠螺杆，以保证泵可靠性和长期良好精度； - 自动柱塞清洗装置，防止高盐浓度流动相对柱塞磨损，实时维护泵的使用性能。 - *须有主动入口阀设计，以有效避免使用高比例高粘度流动相如乙腈等导致的基线不稳，精确控制溶剂流动，流速精度较好，减少球阀数量，降低故障率； - 流量范围：0.001~10ml/min，递增率0.001ml/min - *流量精度：<0.07%RSD - 流速准确度 ： ±1% - 梯度精度：< 0.2 % RSD - *操作压力：0-400bar - 混合比例： 5-95 % - 集成真空脱气机：四路独立脱气操作,每一通路最大流速：10mL/min。每个通道内部体积：1.5 mL。消除基线波动，并减少平衡时间。 2 手动进样器 MBB设计，有效降低阀切换时的压力波动；内置位置传感开关，触发液相色谱系统的启动。3725i (不锈钢材质)，按客户需求适配定量环。 3 二极管阵列检测器 3.1 光源：氘灯和钨灯 3.2 *最快采集速率：120Hz 3.3 *波长范围：190-950 nm 3.4信号数量：8个 4 软件工作站 *工作站软件（色谱数据安全、可靠、完整、可溯源，可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序）。配置安装上述软件的（最低配置：i5-11代CPU、16G内存，2TB硬盘）品牌商务电脑主机和23寸以上显示器。 5其他 *配送 C18 9.4*250mm 半制备柱2根。 *报价文件中必须清楚详细列出设备型号以及详细配置清单（包含泵、进样器、检测器、工作站等） *必须提供报价文件中对应设备型号的品牌生产厂商的详细参数说明，每页必须加盖品牌生产厂商的鲜章。 *免费提供品牌生产厂商举办的仪器使用课程培训名额2个。 |  |  |  |