仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超微量紫外分光光度计

主要用途描述：实现超微量样品量DNA和蛋白质的定量测量及波长扫描和动力学扫描。

参数要求： 1. *光谱范围：190-1100nm 2. 带宽：≤5nm 3. 杂散光：<0.5%T@220nm和340nm用NaNO2 4. *吸光度范围：-0.3-2.5A（非换算） 5. *光度准确度：±0.01A + 读数1.5% 6. 光度重现性：±0.003A 7. 噪音：小于0.002A RMS 8. 灯源：脉冲氙灯，三年质保 9. 检测器：2*1024CCD阵列 10. *检测限(dsDNA)：1ng/ul 11. dsDNA最高检测浓度：2500 ng/ul 12. 最小样品量： ≤0.5ul 13. *样品池：通过激光校准，无移动部件；光程：0.5mm，要求固定光程，精确度优于5um，无需调节和校正；检测时间：小于4秒。 14. 显示屏：7”彩色电容触摸屏；输出：USB端口，用于数据传输和电脑控制 15. *机载软件：DNA, RNA, oligo, 荧光Dye,蛋白Dye，解链温度Tm计算, 蛋白质直接紫外测量和比色测量及波长扫描和动力学测量功能 16. *生命科学PC软件 16.1 提供常规单波长吸光度，多波长吸光度，波长扫描和动力学测量功能 16.2提供不少于5种核酸分析方法及不少于30种蛋白分析方法 16.3 提供荧光染料分析方法，适应市面上所有的常用荧光标记物 16.4 提供细胞密度测定分析方法，测定结果直接以cells/ml的单位呈现 16.5 提供细胞生长群体分析方法，可分析细胞生长及时间的关系，并输出图谱 16.6 具有多种数据分析方法，包括标准曲线的拟合，比率分析，浓度因子法，质控标准标定及统计学数据分析方法如偏差分析，平均数和变异系数等 设备配置： 超微量蛋白核酸分析仪主机一台； 电源线一套； USB数据线一根； U盘一个；电脑版生命科学软件一套；仪器背包一个；防尘罩一个；出厂检测报告一份；说明书一套