仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 纸张耐折度仪

主要用途描述： 用于厚度1.25mm以下的纸张、纸板及其它片状材料的耐折性能检测。MIT耐折度是指在标准张力条件下进行试验，试样断裂时的双折叠次数的对数（以10为底）。

参数要求： 测量范围 1～9999次（可根据需要加大范围） 折叠角度 135°±2° 折叠速度 （175±10）次/分 张力调节范围 4.9N～14.7N 折叠头夹缝距离 0.25mm、0.50mm、0.75mm、1.00mm 折叠头宽度 19±1mm 折叠口圆角半径 R0.38mm±0.02mm 工作电源 AC220V±10％ 50Hz 外形尺寸 390 mm(长)×305 mm(宽)×440 mm(高) 仪器毛重 ≤ 21kg