仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 二氧化碳培养箱

主要用途描述：模拟细胞或组织在生物体中的生长环境，具有稳定的温度控制及CO2控制，对细胞或组织进行体外培养的装置。

参数要求： 1工作环境温度： 18-33℃； 2培养箱加热模式： 直热式； 3电源: 1/N/PE 230V，50/60 Hz； 4工作体积：约151升; 5标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块; 6 温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 7温度控制精度：±0.1℃ 8温度均一性: ±0.5℃(在37℃下) 9开门30秒后温度恢复时间：小于10分钟 10二氧化碳控制范围：0～20% 11二氧化碳控制精度：±0.1% 12二氧化碳跟踪报警：有 13开门30秒后二氧化碳浓度恢复：8分钟内达到5±0.2% *14二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器，使用寿命长 15 箱体内相对湿度：95% *16 湿度回复方式：底部水库式回复 17 开门30秒后湿度回复时间：小于30分钟 18工作噪音水平：<50分贝 *19 具有医疗器械注册证 *20 ContraCon 90度湿热灭菌，具有白皮书验证灭菌效果 *21 具有方便的Auto Start技术，简单的非手动方式提供CO2 检测系统的自动校准，确保系统处于最佳状态 *22 具有风扇主力循环系统，可以确保空间环境的均一性