仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 紫外可见分光光度计

主要用途描述：用于实验、科研过程中样品的紫外-可见光谱性质的表征

参数要求： 1 单色器：Czerney-Turner单色器设计； *.2 光源：脉冲氙灯，30 亿次闪烁超长寿命，光源只在测试时才点亮； *3 波长范围：190～1100nm； 4 波长准确度：±0.06 at 541.94 nm 5 波长重复性：±0.01nm 6 光度范围：±3.3Abs； 7 光度精度：±0.0007A(Using NIST 930E filters at 1 Abs)； 8 基线平滑度：±0.001Abs； *9 最大扫描速率：24000 nm/min； *10 室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据； 11 最少测试样品量：5μL； 12 USB接口 *13 具有有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书； 二．系统控制软件 用户可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Windows7操作系统，具有波长扫描、浓度测试、动力学、扫描动力学以及仪器校准、性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。 三．附件 3.1 原装石英比色池1对； 3.2 可选配升级至1cm光程不锈钢光纤测试探头含光纤耦合器 3.3 可选配升级固体检测附件 四．技术文件、资料 4.1软件手册1套； 4.2全中文教学光盘1张； 五．工作条件 5.1电源：220V±10% 50HZ 5.2温度：15～35°C 5.3相对湿度：25～85%