仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：细胞培养 |  |
| 参数要求： 1.工作条件：环境温度：18-34℃；工作电压：220V 50Hz 2.温度控制模式：直接加热气套式 3.温度控制范围：环境温度+3~60℃ 4.温度均一性：＜±0.3℃ 5.温度控制精度：＜±0.1℃ 6.温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：6mins 7.CO2控制系统： PID微电脑程序控制 8.CO2含量范围：0~20%CO2 9.CO2含量精度：±0.1%CO2 10.* CO2传感器：红外（IR）传感器 11.CO2浓度恢复时间（开门1min后），无过冲现象：4mins 12.*加湿方式：增湿盘 13.相对湿度：环境湿度～97%RH 14. * 内腔体积：170L 15.标配隔板数：4块；最大隔板数：7块 16. 最大消耗功率：800W；稳定能耗功率（37℃）：80W 17.*主体结构：镀锌钢板，表面为Isocide抗菌涂层 18.*原装进口产品 19.* 内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，大圆弧角光滑内壁 20.* 多重除/灭菌功能：腔体内部90℃高温湿热循环灭菌 21. *腔内气流控制：ULPA超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到ISO 5 级洁净度；进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌 22.外形尺寸（宽x深x高）：660x660x900mm |  |