仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 二氧化碳培养箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 刘老师 |  | 联系电话 | 13809032583 |
| 项目预算 |  | 46000元 |  |  |
| 主要用途描述：细胞培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.≥160升直热式CO2培养箱。 2. ▲灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌。 3. ▲温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃。 4.温度控制精度（℃）：≤±0.2℃。 5.温度均一性≤± 0.4℃。 6.开门1min后，5%浓度时CO2恢复时间：≤10min。 7.CO2控制范围：0~20％，CO2控制精度：≤±0.2%。 8. ▲二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器，简便且减少交叉污染的风险。 9.标准搁板数量：≥3块，最大搁板数量：≥10块 ，水盘式加湿方式，方便实现换水及灭菌消毒。湿度可达到环境湿度～95%RH。 10. ▲箱体涂层：箱体外部Isocide含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生，箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平。气体在线过滤器：进入的气体经过0.2um在线过滤器可消除输入气体中的污染物。 11.Smartsense微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置。 12. ▲智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存。 13.标配有RS485数据输出端口，可升级软件进行远程电脑监控，数据记录，编程设置等，实现一台电脑中央监控多台设备。 14. ▲需要厂家授权书和售后服务承诺书。 |  |  |  |  |