仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高压灭菌锅 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海驰通 CT112A |  |  |
| 主要用途描述：适用于医疗卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌的设备 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1、容量 ≥112升，底部带脚轮，易移动 *2、灭菌腔尺寸(直径×高度)mm Ф400×910 3、灭菌工作温度 105℃～138℃ 4、灭菌时间预置范围 1分钟～6000分钟 5、定时器预置范围 0分钟至需使用时间（年月日时分） *6、压力（因特种设备，此条必须满足） 腔体设计压力大于0.4Mpa。每台产品对应编号都有生产厂家产品质量证明书原件和特种设备制造监督检验部门出具对应编号的证书原件，有过程设备设计计算书和竣工图。 7、压力安全保护 两路独立管路测量控制，双重压力保护，电子式及机械式，安全阀起跳压力0.31Mpa 8、灭菌模式 固体模式：加热→灭菌→排汽、风冷 固体模式：加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥 液体模式：加热→灭菌→预冷→排气 液体带保温模式：加热→灭菌→预冷→排气→保温 废弃物模式：加热→灭菌→排气 琼脂模式：加热→融化→保温 9、排汽模式 全自动内排，内置蒸汽冷凝液收集瓶，前置集水桶 10、开盖方式 独特的八柱式联锁装置，翻盖式开关盖（上掀下压式开关盖），触拨式把手 *11、控制器及记忆存储功能 6个固有操作模式，82个可修改模式，共计88个存储记忆；可对仪器按照用户，管理员，工程师三级进行管理 12、安全装置 门锁联锁装置；闭盖检查；干烧保护；水位传感器监测；电子过压保护；机械式安全阀；过温与升温保护；过流、短路保护；漏电保护；冷却锁；防烫伤安全保护；自动故障检测系统 13、配置：3个不锈钢提篮，1个冷凝液收集瓶，1块水位板，1根排水软管，1根长杆毛刷 14、可选购配件 物品温度计，打印机，压力传感器，冷却风扇，3Q验证转接头，厂家供3Q验证服务和第三方3Q验证服务 15、技术支持及服务 产品保修期为12个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。在保修期外公司技术人员每年回访调查用户使用情况。 |  |  |  |  |