仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 梯度PCR仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 德国Eppendorf Mastercycler nexus gradient |  |  |
| 主要用途描述：用于实现聚合酶链反应的热循环 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面 - *通用样品槽，无需更换模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、0.5ml PCR 管 、8 联管及 96 孔PCR 板 - 升降温速率：升温 3℃/秒，降温 2℃/秒 - 模块温控范围：4－99℃ - *温控精确度：±0.2℃ - *梯度技术，12 列温度梯度，梯度范围 1-20℃ - 温控模块采用三组回路技术 - *热盖可自动调节高度，适应不同耗材 - 仪器可存储 700 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展 - 静音运行，噪音水平≤40分贝 - 设有断电自动重启选项 - *可另外连接两台不带控制面板的PCR仪，提高样品处理通量 |  |  |  |  |