仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 荧光定量PCR仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Fisher QuantStudio3 |  |  |
| 主要用途描述：PCR-DNA/RNA实时荧光定量检测 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 检测通道：4色荧光通道 2 样品通量：0.2 ml单管、8连管、96孔板 3 光源：高能量白光LED光源 *4 检测器：CCD 5 样品体积：10-100ul 6.1 控温模式：半导体控温 *6.2 控温范围：4-100℃ 6.3温度准确性：≤±0.25℃（35-99℃） *7最大升降温速度：≥6.0℃/s *8 多片区控温：整个Block可以分为3个片区，每个片区可以单独设定温度并且可以进行精确的控制，可以最多同时扩增3对Tm值不同的引物，也可以实现32+32+32或者64+32的组合。 9.1运行方式：快速模式 / 标准模式 9.2运行时间：快速模式小于30min运行40个循环 10荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green,VIC®/JOE™/HEX/TET,ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3,JUN®,ROX™/Texas Red® *11 检测灵敏度：有效区分1.5倍模板差异，置信区间99.7% *12 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差 13 内置触摸屏电脑：LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。可脱离电脑独立运行，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据； *为关键参数，必须满足 |  |  |  |  |