仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 冷冻离心机

项目预算：4万元

主要用途描述：生物、组织等样品高速冷冻离心。

参数要求： 1、最高转数17000 rpm，最大离心力32310×g，可实现0.2-500 mL多种规格离心管或微孔板的离心。 2、Fast cool快速制冷功能，降至4 °C仅需5分钟。 3、“PULSE”快速离心功能。 4、自动RPF/RCF切换。 5、-20℃制冷，开盖后压缩机自动关闭，延长寿命。 6、定速计时模式，达到设定转速后开始计时，确保精确离心。 7、运行过程中可修改参数。 8、键盘锁，保护运行过程中参数不被修改。 9、自动转头识别、安全锁盖、落盖保护。 10、自动不平衡、过速和过热报警。 11、防腐蚀转头，可高压灭菌。