仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 酶标仪 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：细胞生物学，基础医学综合技术等实验教学 |  |
| 参数要求： 1、检测手段：吸收光； 2、读板方法：终点法、动力学法、孔面积扫描法； 3、微孔板类型：6 孔、12 孔、24 孔、48 孔、96 孔、384孔微孔板 和 60/72/96 孔 Terasaki 板（NB 选项）； *4、温控：可选配温控功能，温度最高可达50℃； 5、震荡功能：具备； 6、检测速度：96孔板11秒； 7、光源：卤素灯； 8、波长范围：340nm至750nm，带宽10nm； *9、滤光轮容量为5个位置，标配405nm、450nm、490nm、630nm四个滤光片； 10、动态范围：0-4 OD；分辨率：0.0001 OD； 11、OD 准确性：± 1%±0.010 OD;0-2.0 OD @405 ± 2%±0.010 OD; 0-2.0 OD @340 *12、OD 线性：± 1%±0.010 OD; 0-2.0 OD @405 ± 3%±0.010 OD; 2-3.0 OD @405 ± 2.5%±0.010 OD;0-2.0 OD @340 13、OD 可重复性：±0.5%±0.005OD ;0-2.0 OD @405 ±1.5%±0.005OD; 0-2.0 OD @340 |  |