仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：细胞培养。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.工作环境温度: 10-35℃；(ambient temperature: 10-35℃) 2.工作环境湿度: 20- 80%；(ambient humidity: 20- 80%) 3.电源: 220V  10% ，50 Hz/60 Hz；(Electrical：220V  10% ，50 Hz/60 Hz) 4.工作体积：184.1升; (Interior volume 184.1L) 5.标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/23块;(Standard/maximum shelf 4/23) 6.温度控制范围：高于室温5℃～55℃ （Temperature range：+5°C above ambient to +55°C） 7.温度控制精度：±0.1℃（Temperature Control：±0.1°C） 8.温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) （Temperature Uniformity ±0.2°C @ +37°C） 9.报警：断电，温度差异、CO2浓度差异、（选配O2浓度差异、湿度差异） （Alarm Contacts ：Power interruption, deviation of temp., CO2, O2, and RH） 10.箱体构造：水套式 （Construction：Water Jacket） 11.二氧化碳控制范围：0～20% （CO2 Range 0-20%） 12.二氧化碳控制精度：±0.1% （CO2 Uniformity±0.1%） 13.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。（CO2 Sensor T/C） 14.具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。（The patented in-chamber HEPA air filtration system, continuously filters the entire chamber volume every 60 seconds, Class 100 air quality conditions are achieved within 5 minutes following a routine door opening.） 15.具有100级空气质量白皮书，对HEPA过滤系统的性能进行重复验证 16.通过美国批准应用于体外受精的领域 |  |  |  |  |