仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 灭菌锅 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 尚尔鑫 |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | TOMY SX-700 |  |  |
| 主要用途描述： 生物实验相关器材蒸汽灭菌 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 有效容积：69L - 温度范围：灭菌105℃ ~ 135℃(0.019 ~ 0.212MPa) 加热45℃ ~ 104℃(0 ~ 0.015MPa) 预热45℃ ~ 95℃ - *最大压力：0.25MPa - 加热功率：3.0kW - 安全设置:水位高度传感器/漏电保护断路器/顶盖锁定装置/过热保护器/过压保护器/启盖温度传感器检测/压力安全阀 - 标配附件：不锈钢提篮2个 - *开盖方式：脚踏踏板，顶端开启，单手单脚便可方便操作。 - *控制面板与盖子集成式设计，非并排放置，节约安装和使用空间，宽度仅470mm。 9、*标配快速空冷系统，使高温高压后能快速降温，缩短灭菌后等待时间。 |  |  |  |  |