仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 振动排痰机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 94000元（2台） |  |  |
| 1.肺部廓清；2促进血液循环和淋巴回流，减轻水肿;3减轻肌骨疼痛；4改善神经损伤后遗症，如中风后肌张力过高，关节活动度受限；5.促进难愈性创口愈合，如静脉溃疡，糖尿病足，压疮等。 |  |  |  |  |
| 技术参数： - 外观 - 设备表面应整洁，文字、符号和标识应清晰，不应有腐蚀、涂覆层剥落、明显划色泽均匀，无划痕、裂纹等缺陷，与皮肤接触舒适； - 设备紧固件应连接牢靠，功能开关及输出量控制机构均应安装准确、调节可靠。 - 主机尺寸 - 主机：320*370*160mm； - 手持治疗头：290*72*72mm； - 靠垫治疗头：600*370*95mm； - 允差±5mm。 - 主机重量 - 主机：5.57kg； - 手持治疗头：0.95kg； - 靠垫治疗头：2.48kg。 - 工作环境 - 环境温度范围：5℃～40℃； - 相对湿度范围：25%～80%； - 大气压力范围：86kPa～106kPa； - 电源 - 适配器输入电压：AC220V，50Hz； - 额定功率：250VA； - 性能 - 振动频率：10～60Hz； - 传导距离：软组织/肌肉组织：60～90cm；骨骼组织：90～120cm； - 手持治疗头、靠垫治疗头的振幅值（P-P）均应不超过 2mm。 - 功能 - 振动模式： - 标准模式（STD） - 摆动模式（CPM） - 上下模式（T/S） - 定时范围：与主机相连的各治疗头应可独立设置治疗时间，治疗时间范围：5min～60min， 步进 5min，共 12 个档位可调，误差不超过±10%。 - 定时精度：≤±1min/h； - 强度调节：峰值振动频率由低到高，10Hz～60Hz，步进 5Hz，共 11 档； - 保存设置：若主机在设置时间到时后关机，下次开机需重新设置。 - 安全 - 符合GB9706.1-2007的要求。 - 电磁兼容 - 符合YY0505-2012的要求。 - 原理 - 电机带动特殊设计的偏心转子，配合减震装置产生规律的椭圆形运动，使得上下、左右、前后方向同时振动；产生致密柔和的旋进式三维立体振动波，轴向z，径向x，径向y。三维振动X方向加速度不超过 40m/s 2；Y、Z 方向加速度不超过 60m/s 2；靠垫治疗头应在振动频率可设置范围内：X 方向加速度不超过 80m/s 2；Y 方向加速度值不超10m/s 2；Z 方向加速度值不超过 60m/s 2。 振动加速度（RMS），小于80m/s 2， 可避免关节、骨骼、血管和软组织受到损 伤。 |  |  |  |  |