仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 超声波治疗仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 34000元（2台） |  |  |
| 主要用途描述：用于心血管疾病、高脂血症、脑中风后遗症的肢体运动障碍、软组织挫伤的辅助治疗。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - ★便携式机型，7英寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。（可提供相关证书） - ★仪器配有 1MHz和3MHz治疗探头，结构简单，操作便捷；（可提供相关证明文件） - 仪器探头尺寸分别为移动式7cm2,固定式15cm2，两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。 - 输入功率：80VA。 - 额定输出功率：5W±20%； - 绝对最大有效声强： ≤3.0W/ cm² - 波束类型：准直型。 - 波束不均匀系数：≤8.0。 - 十种占空比：0～90%可调，步进为10%。 - 治疗时间：≤30分钟。 11、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。 12、电源参数: 电源电压：交流电压 220V；电源频率：50Hz±2%； - 治疗头有效辐射面积：3MHz治疗头为2.0cm²，1MHz治疗头为2.5cm²； - ★该产品具有软件著作权；（可提供相关证书） - 净重：4.3kg ；尺寸：308mm*254.8mm*143.1mm - 治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作 17、调制波形：方波 |  |  |  |  |