仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物安全柜 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：目前我系细胞房因实验配套需要，需要对样品进行安全操作和对实验人员进行安全保护，现需购置该型号仪器运用于相关研究中。预计年使用时间为1500小时。Thermo Scientifiic1384生物安全柜是实验安全保护的行业标准。该安全柜采用了独特的气流系统，将设备的安全性和防泄漏系统的性能提升到一个全新高度。独立的送风机和排风机能够自动平衡下降气流风速和进入∕排出气流风速，提供增强安全性能。操作底板的分体式设计更有利于女实验员多的实验室拆卸清洁保养。该安全柜获得多个国际权威认证：行业最权威的EN 12469认证、德国TUV认证、法国LNE认证和英国的HPA认证等 |  |
| 参数要求： 1、气流模式：30%外排，70%循环 ★2、内部尺寸(W×D×H)：≥1200 × 600 × 750mm，柜体进深不小于600mm，前窗开口25cm ★3、外部尺寸(W×D×H)：≤1300 × 810 × 1550mm, 宽度应不大1300mm 4、HEPA 过滤效率符合EN1822 H14 5、工作台面材料：不锈钢一体成型，可承受重量≥50kg 6、噪音：< 67dB ★7、双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全，安装时纸片实验验证监控报警。 ★8、双风压探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 ★9、低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源 ★10、风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，报警器将发出信号提醒用户 ★11、前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管，专利的全新前窗清洗位置设计，彻底清洁前窗，并无须将头与身体探入柜内，10°倾斜角设计的前操作面，减少玻璃反光，操作舒适 12、侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染 13、红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息：风速显示（下降风速，进风风速），总工作时间显示，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修），灯管可定时操作（0-24小时定时控制） 14、排风/进风量（立方米/小时）540，通风量，套管连接（立方米/小时）702 15、生物安全柜的功耗，运行时 275W，节能模式 40W ★16、相关认证： NSF认证 17、标准配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架 |  |