仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超纯水系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 默克密理博/Synergy uv |  |  |
| 主要用途描述：制备纯水、超纯水用于实验。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 超纯水系统由分析级纯水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。根据进水水质不同和用途不同，可灵活选择不同的预纯化柱和超纯化柱。 - *出水水质： 出水电阻率 18.2MΩ.cm @ 25℃ TOC含量 <5ppb 细菌 <0.1cfu/ml 产水流速 >1.5l/min 直径大于0.22μm的颗粒物数量 <1/ml 内毒素 <0.001Eu/ml Bisphenol A (双酚A) <0.005ppb Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯) <0.2ppb Di-n-butyl Phtalate(DNBP) <0.2ppb Nonylphenol(NP) <0.1ppb RNases <0.001ng/ml DNases <4pg/ul 超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求 - *电阻池灵敏常数: 0.01cm-1,电导池:316L，并有三种温度补偿模式 - 机器内置低噪音直流泵，1米处< 40dB(A) - 机器内置185/254nm双波长紫外灯。 - 机器可校正系统流速，并设置有自动停水、进水缺水保护装置，防止人为误操作 - 机器拥有软件系统以及人机对话功能；如：自动检测,自动维护提示，自动报警，温度校正，错误信息显示等功能 7.主机具有液晶(LCD)双排文字及数字显示功能，内容如下: - 状态显示:Standby (待机)、Operate (运作) b）水质显示:电阻率(温度补偿)、电阻率质(非温度补偿)、水温、可以选择电阻率(M)或导电度(S)来显示。 c)耗材寿命显示:可显示耗材已使用时间。 d)系统提示及警示: 1)出水质小于设定 2) 耗材寿命使用期限已到，系统提醒更换耗材 3)耗材柱卡位不正确 4)内存发生错误 - 纯水柱采用[免管壳]、[外插方式],无须任何螺丝之类，可在数秒内可轻松更换。 HPLC梯度测试 -最高洗脱峰吸收; At 210 nm < 0.006 AU At 254 nm < 0.002 AU(洗脱前，流速为1ml/min时60ml水的浓度）. HPLC梯度测试 -最高洗脱峰吸收; At 210 nm < 0.003 AU At 254 nm < 0.001 AU（无水的预浓缩）. 光学特性：UV光吸收; UV 200 nm < 0.05 AU UV 205 nm < 0.01 AU UV 210 nm < 0.01 AU UA 254 nm < 0.005 AU. 荧光（奎宁）; At 254 nm < 1 ppb At 365 nm < 1 ppb. 符合LC/MS适应性要求：; No peak higher than 10 ppb Reserpine at 609 m/z in ESI +. 蒸发残留; < 0.0001% w/w. TOC; < 1ppb. 9 *超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置，使产出水达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，满足超高压液相及质谱仪用水要求。 |