仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动立式高压灭菌器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ZEALWAY / GR85DA |  |  |
| 主要用途描述：对器皿、培养皿等进行灭菌 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 容量≥85升，采用垂直向上打开腔门，腔体直径≥40CM，两个不锈钢提篮； - 最高灭菌温度≥138℃，融化温度：60-100℃，保温温度：45-60℃；时间范围：灭菌时间1-600分钟，融化时间1-600分钟，保温时间1-9998分钟，定时启动时间：0分钟-6天；设计压力≥0.35MPA，安全阀起跳压力≥0.31MPA； - 排气设置：排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃；配冷却风扇； - 具有废弃物灭菌模式 - 具有安全装置：电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统； - 鉴于高压灭菌器是特种设备，要求生产厂家具有中国医疗器械生产许可证，特种设备(压力容器)生产资质（由国家法定机关颁发,不接受由第三方提供的资质），消毒产品生产企业许可证；投标产品具有压力容器证书，安全阀具有国家质检总局颁发的生产许可证 |  |  |  |  |