仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 函数/任意波形发生器

主要用途描述：泰州校区物理实验教学

1、函数/任意波形发生器参数要求： 主要技术参数： 1，最高输出频率： >= 10MHz 2，输出通道数： 2 3，采样率：125 MSa/s 4，任意波长度： 16 kpts 5，频率分辨率：1 μHz 6，垂直分辨率： 14 bits 7，波形： 正弦波、方波、三角波、脉冲波、高斯白噪声、任意波，内置几十种任意函数波形 8，调制功能：AM、FM、PM、DSB-AM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst 9, 其他功能: 频率计：测量范围100 mHz ~ 200 MHz 10, 标准接口: USB Host & Device 11, 选配接口: GPIB(IEEE-488) 2、数字存储示波器 参数要求： 主要技术参数： 1.1概述 1)带宽: 100MHZ 2)通道数:双通道+1个外触发通道 3)最高实时采样率:单通道1GSa/S,双通道500MSa/S 4)等效采样率: 50GSa/s 5). 上升时间: <3.5ns . 6)输 入阻抗: 1M2¦17pF 7) 时基范围: 2.5ns/div- 50s/div， Roll: 100ms- 50s/div 8)垂直灵敏度: 2mv-_10v/div(1-2-5 顺序) 9)垂直分辨率: 8bit 10) 显示: TFT7英寸(178mm)的液晶显示器 1.2输入 1)输入耦合:直流、交流、接地(AC、DC、GND) 2)输入阻抗: 1M92+/-2% II 17pF +/-3p 3)最大输入电压: 400V (DC+AC峰值，1MQ输入阻抗)，CAT I,CAT II 4)探头衰减: 1X、10X 5)探头衰减系数设定: 1X、 10X、100X、 1000X 1.3信号获取系统 1)采样方式:实时采样、随机采样 2)存储深度:双通道40K,每通道20K 3)获取模式:采样、峰值检测、平均值 4)平均次数: 4、16、32、64、128、 256 1.4垂直系统 1)垂直灵敏度: 2mV/div- 10V/div(1-2-5顺序) 2)通道电压偏移范围: 2mV-200mV:+1 .6V 206mV-10V:+40V 3)垂直分辨率: 8 bit 4)带宽: 100MHz 5)单次带宽: 100MHz 6)低频相应(交流耦合，-3dB): ≤10Hz 7)直流测量精确度(6100mv/div): +[3.0%X(实际 读数¦+¦垂直位移读数)+1%X¦垂直位移读 数¦+0.2格+2mV] 8)直流测量精确度(> 100mv/div): +[3.0%X(实际 读数+¦垂直位移读数)+ 1%X¦垂直位移读 数¦+0.2格+ 100mV] 9) 数学运算: +.-.*,/, FFT FFT:窗模式Hanning,Hamming,Blackman, Rectangular;采样点1024点 10)带宽限制: 20MHz (-3dB) 1.5水平系统 1)实时采样率:单通道1GSa/ s，双通道500MSa/s 2)等效采样率: 50GSa/s 3)显示模式: MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y 4)时基精度: +100ppm ( 在任何大于Ims 的时间间隔) 5)水平扫描范围: 2.5nS/DIV - 50S/DIV Scan: 100mS/DIV ~ 50S/DIV(1-2.5-5顺序) 1.6 X-Y 模式 1) X-轴输入/ Y-轴输入: 通道1 (CH1)/通道2 (Ch2) 2)相位移: +3Degrees 3)采样频率:XY方式突破了传统低端示波器局限在1MSa/s采样率的限制，支持25KSa/s~ 100Msa/s采样率(1-2.5-5顺序)可调 3、圆盘旋光计 参数要求： 主要技术参数 1. 旋光度测定范围; -180° ~ +180° 2. 度盘格值: 1 ° 3．度盘游标读数值: 0.05° 4. 放大镜放大倍数: 4* 5．单色光源（钠灯）波长: ~589.44mm 6. 试管长度: 100mm、200mm各1支 7. 仪器使用电源: 电源电压: AC220V±22V，50HZ主1HZ 工作电流: 1.3A 放电功率: 20w 稳定时间: 5min 8．仪器重量: ~5kg 9. 仪器外形尺寸:540mm*220mm*380mm 4、直流单双臂电桥 参数要求： 刚体转动惯量实验仪 主要技术参数： 1、总量程：0.01μΩ～1MΩ。 2，准确度：0.02%。 3，外形尺寸：约407×257×170(mm)。 4，质量：约6.5kg。 5、直流单双臂电桥 参数要求： 刚体转动惯量实验仪 主要技术参数： 1、总量程：0.01μΩ～1MΩ。 2，准确度：0.02%。 3，外形尺寸：约407×257×170(mm)。 4，质量：约6.5kg。 6、直流检流计 参数要求： 刚体转动惯量实验仪 主要技术参数： 1、内阻：＜50Ω 。 2、外临界电阻：＜500Ω 。 3、电流分度率：＜2×10-6A。 4、外形美观大方，操作方便。 5、阻尼时间：＜2.5s。 6、 重量：约1.5Kg 7、直流稳压电源 参数要求： 主要技术参数： 1，通道输出：CH1输出电压:0 ~ 30 V，输出电流:0 ~ 3.0A CH2输出电压:0~ 30 V，输出电流: 0 ~ 3.0A 2，分辨率：10 mV/10 mA 3，设定精度： 电压 ±（0.5% of reading+3 digits） 电流 ±（0.5% of reading+3 digits） 4，恒压模式 电源调整率 ≤ 0.01%+2 mV 负载调整率 ≤ 0.01%+2 mV 纹波和噪声 300 μVrms/2 mVpp(5 Hz ～ 1 MHz) 恢复时间 ＜ 50 μs（负载改变 50%，最小负载 0.5A） 5，恒流模式 电源调整率 ≤ 0.01%+250 μA 负载调整率 ≤ 0.01%+250 μA 纹波和噪声 ≤ 2 mArms 6，串联模式 电源调整率 ≤ 0.01%+5 mV 负载调整率 ≤ 300 mV 7，并联模式 电源调整率 ≤ 0.01%+2 mV 负载调整率 ≤ 0.01%+2 mV 8、刚体转动惯量实验仪 参数要求： 刚体转动惯量实验仪 主要技术参数： 1、仪器转动部分的绕线半径r可以调节，具有五个不同的数值为：10，15，20，25，30㎜。砝码质量为10*5g。 2、圆柱形钢柱与铝柱各2个、滑轮组及支座1套、钩盘1个、秒表1个。 3、转动灵活，重复性好，性能可靠。 4、外形美观大方，操作方便。