仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 超低温冰箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 许老师 |  | 联系电话 | 18361199129 |
| 项目预算 |  | 58000元 |  |  |
| 主要用途描述：用于存储生物样本 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.内部容积：不小于 549升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 400 个。 *2.外部尺寸不大于（ H*D*W）：1981*978*826 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。内部容积：不小于 549升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 400 个。 3.工作温度范围:-50℃至-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。 *4.制冷系统: 2台559W国际知名品牌工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 15分钟。制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 *5.整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。 *6.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于271分钟。 7.标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达73.4KG *8.创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。 9.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启； 10.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。重型脚轮，方便移动和固定冰箱。 *11.用户界面：5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。 具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。 *12.通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。 13.控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。 *14.完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。 15.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行分贝不超过51dBA。 16.可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。 17.可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求。 *18.符合多项权威认证：CE 认证、ISO认证 *19.整机质保五年 |  |  |  |  |