仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高效液相 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用分析化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： 一． 工作条件 1． 工作环境温度：4-35℃ 2. 工作环境湿度：20-85% 3． 工作电压：220V，50Hz 二． 技术要求 1. 输液泵 1.1泵类型：串联双柱塞泵 1.2★送液方式：二元高压泵（两个独立泵，非集成式） 1.3 流量设定范围：0.001-10.00mL/min. 1.4流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa） 1.5 ▲流量精密度：0.06%RSD 或 0.02 min SD 1.6 ▲系统耐压：不低于42MPa 1.7 ▲送液脉动：±0.08MPa 1.8 梯度设定范围：0-100% 0.1%增量 2．自动进样器 - 进样方式：样品环进样，进样量可变式 - ★耐压：不低于42MPa - 进样量设定范围：0.1-100μL - 样品容量: 不低于100位 - ★进样速度：最快10s以下 - 样品预处理功能：编程、自动稀释、样品自动衍生功能 3. 脱气单元 - ★形式: 独立脱气机设计，非集成设计。 - ▲通道数：不低于3流路 - 脱气流路容量：400μL - 耐压：±0.1MPa 4. 柱温箱 - 控温方式: 半导体模块加热方式 - ▲温度控制范围: (室温+10)℃-85°C - 温度控制精度：±0.1℃ 5. 紫外检测器 - 光源: 氘灯 - 波长设定范围: 190nm-700nm - 波长准确度：±1nm - ▲噪声水平：±0.25×10-5 AU - ▲漂移：±0.5×10-4 AU/h - 双波长功能：从190-370或371-700任意两波长 7. 软件操作系统 - 接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口 - 报告格式：可任意编制,也可选择模板 - ★数据库版本：具有完备的数据安全性和审计追踪能力,符合CFDA要求。） 8. 系统控制器 - ★连接单元数：5个单元 - 数据缓冲：约24小时的1个分析 - 事件输入出：输入：2 输出：2 三．配置要求： 输液泵2套 自动进样器1套 柱温箱1套 紫外检测器1套 控制器1套 软件1套 电脑1套（i7处理器，8g内存，1T硬盘，win10 64位专业版正版软件，键盘鼠标，显示器） 备注：★为必须满足的参数，▲为重要参数 |  |