仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 气相色谱仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | Agilent 8860 |  |  |
| 主要用途描述：经典名方中挥发性成分的含量测定 |  |  |  |  |
| 参数要求： （一）柱温箱要求 URS01 操作温度范围：室温以上4℃到425℃ URS02 温度控制精度：0.1℃ URS03 程序升温：19阶／20平台 URS04 最高升温速率>75℃／min URS05 柱温箱冷却时间：从300℃降温至50℃，需要6min （室温22°C） （二）电子气路控制（EPC）的要求 URS06 分流不分流进样口：进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块，最高操作温度：400℃；可设置隔垫吹扫 URS07 最大分流比：7500:1 URS08 全程压力控制精度： 0.000～99.999psi精度为0.001psi URS09 压力单位可选：psi、kpa或bar URS010 流量传感器：准确度<±5% （三）火焰离子检测器（FID） URS011 配备EPC控制和电子开/关控制 URS012 最高操作温度：450 ºC URS013 自动点火，最低检测限：＜1.4 pgC/s URS014 线性范围：107 URS015 数据采集频率500Hz （四）液体自动进样器 URS016 液体进样器：进样位数≥16位2ml URS017 液体进样器：进样针：10ul （五）软件要求 URS018 提供所需相关原版工作站软件。软件可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线，具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。 （六）配置要求 1. 主机1台 2. 分流/不分流进样口1个 3. FID 检测器1个 4. 液体进样器1套 5. 软件工作站1套 6.气相色谱柱：HP-5 (30m, 0.32mm, 0.25μm)或DB-5(30m, 0.32mm, 0.25μm) 7. 氢气发生器1台、空气发生器1台：H2为0~300ml/min;空气为0~3000ml/min;工作压力为0~0.4MPa。 8. 电脑1台（品牌电脑，I5处理器，1T硬盘，8内存，22寸液晶显示器） 签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在2万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。