仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 智能针灸机器人

主要用途描述：使用计算机主机控制机械臂，实现定量、参数可控的自动化针刺操作

参数要求： - 机械臂主机 （1）机械臂自重：≥10kg （2）有效工作半径：≥50cm （3）最高负载：≥2.5kg （4）IP等级：最低为IP64 （5）关节旋转角度：±360° （6）位姿可重复性：±0.03mm（定义为机械臂主机的定位精度，而不是整机的定位精度，后者在第4条提出） （7）与控制主机的通信：符合TCP/IP协议 - 控制主机 （1）内存：≥4GB （2）硬盘容量：≥500GB - 进针设备 需配合机械臂主机定制进针机构，具体可参考以下性能参数： （1）电机控制器： 控制接口： 应符合USB，IO，CAN，Modbus 协议 软件：电机控制器指令开放，可以通过接口通讯方式自由控制进针机构的旋转以、摆动等活动，附有详细控制器使用说明书和控制指令表 （2）电机： 旋转电机功率：保持转矩≥3N.cm 摆动电机推力：≥30N （3）针夹具：手动更换不同粗细、长度的针，应兼容针灸实验操作使用的主流通用针具，其参数如： 0.35*60mm，0.3×50mm，0.4x50mm（直径x长度） 耐用度：排除使用不当造成的二次损伤情况，夹具耐用度能保证8000次以上的实验操作 （4）操作范围：针旋转角度360°，左右摆动±10°，上下摆动幅度：±1cm，需与控制主机及机械臂联动（左右摆动：定义为是进针机构自身摆动角度，与整机活动度无关） 4.整机的安全性与精确性 “整机”定义为：在机械臂主机上安装了“3. 进针设备”要求的进针设备后实现的复合体 （1）机器人运动路径内遇到公斤级别的阻挡机器人可以紧急停止，具体参数可以设定 （2）针具和机器人安装以后，通过机器人标定后的精度仍然为±0.03mm，但装载针以后，整机要求在±0.5cm直径范围内进行精确定位 5.整机的保修 到货安装后2年内提供官方的上门保修服务