仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 高速落地离心机

项目预算：21万元

主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀

参数要求： 1*、 最高转速：≥ 24000rpm 2*、 最大离心力：≥68000×g 3*、 最大容量（角转头）：≥4×1000mL 4、温度设定范围：-20℃至+40℃，温度精准度±2℃；最高转速下可保持4℃离心， 5*、 转头锁定系统：转头自锁，卡扣式转载转头 6*、安全系统具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能 7*、瞬时转头识别系统，瞬时识别放入的转头，同时在液晶屏上显示相应的参数，减少出错概率，保护样品及操作人员的安全； 8*、 可配备碳纤转头，更轻更安全，防化学腐蚀，无金属疲劳 ，且碳纤转头15年质保 9、 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖 10*、驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动, 无须齿轮变速装置和皮带传动系统，且驱动系统三年质保 基本配置要求 1*、主机：1台，最高转速≥24,000 rpm，最大离心力≥68,000 ×g；最大容量≥4×1,000 mL； 2*、角度转头1个：12×50mL，碳纤维材质，最高转速≥18000rpm，最大离心力≥41657×g，