仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 电脑中频治疗仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 13500元 |  |  |
| 主要用途描述：镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，松解瘢痕粘连，兴奋神经肌肉作用。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、输出通道：独立控制，独立两路加热电极中频通道、·两路冷电极中频通 道、两路热电极账动直流通道。 - 具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选 - 调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、梯形波 - 差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz - 具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃； 具有四大保护功能： 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。 6、可选配WiFi模块，进行相关数据互联 |  |  |  |  |