仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 口腔手术显微镜 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：口腔手术显微镜就是口腔医生的专业放大镜,为口腔医生提供了放大清晰的视野,治疗操作过程更加精准,减少治疗过程中的不确定性及损伤,提高治疗疗效,提升患者的舒适体验.因配有显示器也能让患者清晰得看到自己牙齿的破坏程度,提高患者治疗的依从性. |  |
| 参数要求： 1.双目镜筒：0°～180°变角双目镜筒带瞳距调节机构，焦距：F=170mm，瞳距调节范围：54mm～75mm 2.目镜：12.5x，目镜屈光度调节范围：±7D，护眼杯高度可调。 3.大物镜：焦距变化范围为190mm-290mm 4.* 总倍率（F250）：总倍率覆盖3.5x~25x 5.* 视场直径（F250）：12mm~80mm 6.光斑直径（F250）：≥Φ90mm 7.物面照度（F250）：LED光源 >60000Lx 8.滤色片：橙色滤光片、绿色滤光片 9.立体分光器：30°光学延长器集成立体分光器，分光比2:8 10.旋转环：镜身左右倾摆时可保持目镜处于水平观察位，左右倾摆±25° 11.数码相机接口：根据数码单反相机型号匹配 12.数码相机及内置电源：电源内置于显微镜横臂内，持续给相机供电，不间断工作。 13.无线脚踏：相机无线脚踏遥控器 14.外置影像：外置相机机身 配存储卡 15.显示器：配全高清显示器，大于21寸，集成于显微镜立柱上 16.* 手机影像系统：可外接个人手机进行镜下的拍照摄像，影像可360度旋转 17.立体分光器：带有30°光学延长器，立体分光功能 18. 支架：落地式支架，大横臂在小横臂上方，方便四手操作 19.小横臂：长度：600mm，旋转角度：±150º，上下移动不小于±300mm 20.大横臂：长度：不小于500mm，旋转角度：360° 21.120°平衡挂臂：可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，可通过扭矩和阻尼调节使镜身保持平衡顺滑状态（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。 - 照明系统：双通道LED合光照明，亮度连续可调。 - 智能开关装置：横臂内有电源自动开关装置，在非工作区电源将自动切断；在工作区电源将自动开启。 24.电气安全标准“：符合标准GB9706.1-2007Ι类设备，IPX0，非AP类和APG类设备；符合标准YY0505-2012的要求。 |  |