## Sheet1
序号 | 品名 | 规格型号 | 参数 | 数量
1 | 智能化整脊脉冲枪 | 01M | 1、电源：220V，60/50Hz 2、规格：宽度：216mm，长度：190mm，厚度：51mm 3、重量：900g 4、脉冲强度调节三档：65﹪、75﹪、90﹪； 5、治疗头：五种型号治疗头设计，适用于人体不同部位，符合人体工程学原理； 6、可控的力度：针对于不同年龄、不同部位、不同骨质、不同疾病采取相应的力量。克服了传统手法治疗费力的同时力道又不好掌握的弊端。 7、准确的定位：机器配有多种枪头，针对不同部位选择不同枪头，从而保证了位置与角度的正确，并且能触及手指所触及不到的地方。 | 2 | 台
2 | 深层肌肉刺激仪 | XY-102 | 1. 额定电压：a.c.220V;*2. 振动频率：0～60Hz连续可调，允差±3Hz；*3. 振动幅度：6mm，允差±1mm；4. 温度：10℃～40℃；5. 相对湿度：30%～85%；6. 电源频率：50Hz±1Hz；7. 主机尺寸（cm）：22.6×5×14.68. 净重：2.5Kg;9. 毛重：5Kg（包括置于包装箱内的附件）;10. 独特的外观设计，便于使用过程中的操作；11. 赫兹参数60Hz，更加适用于骨肌疾病的治疗需求；12. 深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象；*13.内置超静音马达，免噪音干扰。14. 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张；用途及适用范围 :主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。 | 2 | 台
3 | 颈腰椎治疗牵引床 | JYZ-IIIB | 1、电源：220V±22V 50HZ±1HZ 2、额定输入功率：120VA 3、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm *4、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm 5、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 6、牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 7、持续牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s 8、间歇时间：0～9min，，级差1min，误差不大于30s 9、颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 10、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2° *12、平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2° 13、旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2° 14、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃ 15、微电脑控制颈椎、腰椎牵引 16、慢速牵引功能，具有持八种不同牵引模式； 17、牵引力自动补偿功能； 18、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）； 19、20种治疗方案存储并读取； *20、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引； 21、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录； 22、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证； 23、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证； 24、产品通过CE认证证书。 | 2 | 台
| 电针治疗仪 | XYD-I | 1、治疗仪额定输入功率：8VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调； b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调； 5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调。 6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。 7、输出通道：5路输出。 8、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。 *9、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
5 | 电脑中频治疗仪 | XYZP-ID | 1、额定输入功率：130VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 4、显示方式：数码显示。 *5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出治疗仪、两路干扰电输出。 *6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 *8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 *12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 *17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 *20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 | 2
6 | 离子导入治疗仪 | XY-K-LZDR-I | 1、体积尺寸：380mm*305mm*95mm；允差±5% 2、治疗模式：按摩和导入 3、输入功率：40VA 4、输出通道：单通道 5、显示方式：数码显示 *6、中频载波频率：2KHz 允差±10% 7、调制波频率：75Hz 允差±10% 8、中频载波波形：正弦波 9、调制波波形：方波 10、调幅度：50%，允差±10% *11、定时：1～60 min可调 *12、输出强度：0～99级可调 13、适用范围：适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗 14、光电式旋转编码器按压、旋转设置参数，快捷方便 15、输出保护功能：不怕输出短路，治疗仪具有输出闭 锁保护功能 16、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证 17、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证 18、具有医疗器械注册证 | 2 | 台
7 | 智能艾蒸灸慰仪 | XY-K-GJ-II | 1、电源：a.c.220V，频率50Hz *2、工作温度（指内部加热板底部温度）：100℃～175℃ ，连续可调，允差：±10℃ 3、红光波长：700nm±10nm 4、红外线波长：945nm±10nm 5、加热功率：10W～400W，允差±10W *6、红光功率：三档可调，0.5W、1W、1.5W。允差±0.5W *7、红外线功率：三档可调，0.7W、1.5W、2W。允差±0.5W 8、工作时间：10～60min,极差1min,连续可调，允差±10s *9、闪频频率：分8档可调， 10、外观尺寸：长：295mm，宽：440mm，高：850mm，允差±20mm 11、智能化控制，数码显示，设定参数，一目了然； 12、优选特定波长光谱，生物效应显著，通过档位选择照射深度和强度，确保临床治疗有效性; 13、优选中药配方艾饼，通过加热进行熏蒸治疗。 14、配有钥匙开关，顺时针旋转90°，方可启动治疗仪。 15、配有紧急激光终止器。 16、台车设计外观美观大方，移动方便； 17、绿色治疗，无损伤，无感染，无副作用及并发症。 18、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 2 | 台
8 | 熏蒸治疗机 | HYZ-IC | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：1500W 3、外形尺寸：长730mm,宽455mm,高1320mm 4、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L) 5、供气压力：≥0.04Mpa 6、*喷头水平旋转角度180°、喷头上下旋转角度160°、喷杆横向调节角度110° 7、工作时间：0-99min 8、运行模式：间歇运行 9、最大加液量为1.8L 10、*微电脑控制操作系统，7寸液晶触控 11、耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离 12、*吸水绑带设计，防止喷头滴水 13、*红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤 14、具有自动漏电保护、自动防干烧 15、电动控制废液的排放 16、具有三维立体喷头旋转方向 17、*国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 18、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证 19、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证 | 1 | 台
9 | 经皮神经电刺激仪 | XY-K-SJD-A | 1、三路矩形波脉冲输出 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz 3、额定输入功率：50VA *4、输出脉冲频率从2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％ *5、输出脉冲宽度60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％ 6、刺激仪每路输出电流有效值不大于50mA 7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％ *8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式 9、输出低频脉冲电流，频率可连续调节 10、外形尺寸：420mm×360mm×235mm；允差±50mm 11、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 12、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证 *13、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 2 | 台