仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高压灭菌器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：提供高压灭菌。 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.生产厂家须具有医疗器械生产许可证，灭菌器安装维修资质：中国特种设备(压力容器)制造许可证，投标产品具有医疗器械注册证，压力容器证；安全阀具有国家质检总局颁发的生产许可证。 *2.具备安全装置：自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 *3.容量:100L ；灭菌腔尺寸:Ø400*809(mm)，手柄旋转开门，安全可靠； *4.设计压力≥0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.29MPA；更大的压力承受范围，更安全（须提供压力容器合格证里的数据证明） 5.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, 6.温度范围:灭菌温度:105-135℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃ 7.时间范围:灭菌时间:1-5000分钟,融化时间:1-5000分钟,保温时间:1-8989分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天 8.压力表显示范围:0-0.5MPa 9．可选购烘干功能，自动进水，脉动真空干燥等功能 10.采用微电脑控制系统,可对仪器按照用户，管理员，工程师三级进行管理，蒸汽内排 11.具有自动故障检测系统:开机可自检,运行过程中若仪器出现故障,可报警并显示故障代码 12.具有后台测试程序:用户管理员输入密码进入后台程序，可用于定期检测仪器的过压保护装置 13.具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护 14.排气设置: 排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃ 15.面板具有状态流程图显示进程 16.定时启动功能：可以预先设定一段时间程序，使灭菌器按预约时间启动灭菌 17.记忆存储功能:可创建新的程序,并记忆存储起来,最多可创建多达20条以上程序 18.配备两个不锈钢提篮，须提供厂家售后服务承诺书。 |  |  |  |  |