仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 多功能酶标仪

主要用途描述： 适用于荧光、光吸收检测，并具有多种拟合曲线进行分析；适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试；适用于蛋白质定量分析，支持紫外，NanoOrange，Bradford，Lowry等方法；适用于DNA/RNA分析；适用于活性氧分析；适用于细胞活性和细胞毒性测试；适用于微生物生长、内毒素与细菌浓度分析；适用于分子探针实验；

参数要求： *1、可进行紫外、荧光光谱扫描； 2、激发与发射组件均为高分辨光栅单色仪，可设定最优激发与发射波长； 3、内置光栅单色器的波长范围为190~1000 nm，具有良好适应性； *4、波长分辨率1 nm，波长重复性可达0.2 nm； 5、具有动力学分析模式； *6、具有温控孵育系统，温度可达65 ℃，适应高温试验； 7、带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床； 8、使用氙灯光源，强度高、发光稳定； 9、具有样品检测探测器和参比探测器，检测精确； 10、具有功能强大的数据分析能力的微孔板分析工作站； 11、具有仪器参数设置与仪器自检功能，高度自动化； 12、使用USB数据接口，便于仪器控制与数据传输； *13、动力学和光谱测试具有良好的实时操控性，可实现动态测试数据的实时查看，不用等待测试完毕才能查看数据； *14、具备开机即可启动的背景温度设置，使得仪器在实际测试时，不用从室温启动加热，可缩短升温时间； 15、采用SuPer最新的软件页面，全中文界面。 主要指标： （1）荧光性能：  探测器：光电倍增管（PMT）  *激发波长范围：190 nm~1000 nm  *发射波长范围：270 nm~850 nm  波长分辨率：1 nm  波长带宽：10、20 nm可选  波长准确度：<0.2 nm  荧光灵敏度：顶读＜0.5 fmol（FITC/孔→384板） 底读＜5 fmol （FITC/孔→384板）  检测数量级：顶读＞ 6个数量级（FITC/孔→384板） 底读＞5.5个数量级（FITC/孔→384板）  读数方式：顶读+底读  比色皿模块：不存在 （2）光吸收性能：  检测器：光电池  *波长范围：190 nm~1000 nm  波长准确度：±1.0 nm  波长重复性：< 0.2 nm  线性范围：0~4 Abs（96孔，450 nm），±2%  整板重复性：极值< 0.006  比色皿检测模块：不存在 （4）常规特性：  光源：氙灯  *温度控制：（室温+2 ℃）~65 ℃  振荡方式：线性、十字、圆周  振荡幅度：高、中、低  板型：96、384孔（其它孔位可定制） 主要组成： 1、多功能酶标仪主机 2、多功能酶标仪工作站软件（最新SuPerMax软件）