仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 十二道自动分析心电图机 |  | 申购信息 | 80005949 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 日本福田FX-8322 |  |  |
| 主要用途描述：用于高血压流行病学调查研究 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.12导同步采集、显示、分析、打印。 2.6.5英寸彩色显示屏 3.触摸屏操作，简单快捷 4.分析模式可采集8-24秒 5.有回顾模式，按键前10秒波形 6.有R-R分析模式，1-5分钟单做任意导联。有心律不齐分析模式，任意三导联1-3分钟。 7.导联脱落报警，且自动停止记录 8.自动增益，0.25/0.5/1/2可选，或者当自动增益时能再出一次1的波形 9.210mmA4纸宽，可选用折叠纸或卷纸。 10.交直流两用 11.具有存储功能，内置500例病历，可外接U盘和SD卡扩展存储。存储的病历可以直接在心电图机上读出、打印、重新编辑信息等。 12.具有LAN接口，数据可以传送计算机或局域网。有专用软件在电脑上编辑图形并转换其他图片等格式方便整理档案。 13.该品牌已经联入本院HISS网络，已经建立起心电网络。 14.可以无线发送。 |  |  |  |  |