仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超净工作台

主要用途描述：微生物、生物技术、细胞生物学等课程实验教学

参数要求： 1.外型尺寸:1050*680*1600（宽×深×高）mm 2.净化区尺寸:870*650*520（宽×深×高）mm 3.净化效率:美国联邦FS209E，国际标准：ISO5，中国标准：百级 4.重量: ≥100kg 5.平均风速:0.25-0.6m/s（可调） 6.功耗:0.4KW 7.平均菌落数:≤0.5个/皿•时 8.噪音: ≤62dB（A） 9.振动半峰值:≤5μm（X•Y•Z) 10.电源:220v50Hz 11.照明灯/杀菌灯:（LED）18W*①/14W*①（T5一体）