仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 心电图机、除颤仪、监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： |  |  |  |
| 参数要求： 心电图机3台： 一、高分辨率可翻转彩色液晶显示屏：尺寸≥7英寸,显示分辨率800*480。 二、同屏显示12导心电波形， ≥5s 。 三、长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能，按5秒翻页审图。 四、本机记录道数：3，3+1,6,12，12+6道。 五、内置高精度热阵列12通道打印。 六、手动延长记录功能，可以3分钟回看。 *七、本机记录打印12道波形/18道波形/数据报告、解析结果屏幕显示功能。 *八、支持自动静息18导联记录，输入测量结果以及分析报告并且打印 九、使用指导帮助功能。 十、便携把手设计。 *十一、ECAPS 12C 自动测量分析算法，支持18导联记录测量结果以分析 符合IEC-60601-2-51性能要求。 十二、通过YY-0782分析型心电图机专用要求。 十三、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。 十四、无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警。 十五、滤波器：低通滤波(75Hz、100Hz、150Hz三档)、肌电滤波（25Hz/35Hz 二档）、交流滤波（50Hz或60Hz）、基线抑制滤波（强/弱 二档）。 十六、不正常状态检测：电极脱落报警（液晶显示器显示脱落部位），高频噪声过高报警，存储报警，网络联结报警。 十七、显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记、存储量、网络连接情况等。 十八、打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 十九、操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 二十、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。 二十一、 自动分析结果：5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。 二十二、 提示音：QRS同步或热笔拟笔音。 二十三、存储和传输：内置400份心电图，支持存储卡扩展，显示当前存储容量。 二十四、支持有线或无线网，可以屏幕显示连接方式和联通情况。 二十五、 支持内置电池或交流电工作 。 二十六、 输入键：键位支持直接输入患者ID号。 二十七、 QTc算法：支持2种或2种以上算法。 二十八、 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能。 *二十九、支持连入cardioAIR,ViewII心电信息管理系统（以心电图机原始数据接入波形不失真，电脑上可以修改结果）。 除颤器2台： 1. *可用于成人，儿童，新生儿（注册证证明） 2. 显示器:不小于6.5英寸,彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察，可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结 3. 1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤 4. 除颤电流波形：美国专利双相波技术 5. 手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付 6. 标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED（含语音提示功能），生命体征监护，内部放电，机器智能自检 7. 除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择 8. 能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观 9. 快速充电：4秒内充电到200J（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值 10. ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复 11. 心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线 12. 心电共模抑制比：≥100dB 13. 电容：高性能集合式电容，确保性能稳定 14. *可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔 15. 可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒 16. *自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果 17. 电池：采用安全性高的环保电池 18. 标配AED功能，可用于成人及7岁以下患者，具有边按压边分析的持续室颤识别功能，可最小化减少CPR中断次数及时间 19. 使用环境： 工作温度：-5℃到45℃ 防水防尘等级：IP44 振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机 20. 仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯 21. 数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音 22.支持体内除颤，可配备新生儿至成人患者的各种尺寸体内除颤电极勺 23. 提供配套原装进口专业除颤导电膏，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。 床旁监护仪2台： 1、 适用范围：成人，儿童，新生儿（注册证证明） 2、 *操作方式：标配触摸屏，二级操作菜单 3、 屏幕：≥12.1英寸，背光内置式TFT彩色显示屏 4、 标配参数接口：ECG，血氧饱和度，无创血压，2通道体温，2通道有创压，主流法呼吸末二氧化碳 5、 存储：≥120小时全息波形存储 6、 把手：可折叠把手，便于携带 7、 软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能 8、 跨床监护：≥ 8床位 9、 外壳防水等级：≥IPX1 10、 ECG功能： 10.1：ECG波形可层叠显示 10.2：可同屏显示7导联ECG 10.3：高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测 *10.4：频率特性：0.05~150Hz 10.5：QRS识别模式：成人，儿童，新生儿 10.6：标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8% *11、SpO2功能： 11.1：成人用血氧饱和度探头原装进口，可水洗消毒 11.2：成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感 11.3：具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 114: 可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI 12、NIBP功能： 12.1: 成人/儿童袖带充气时间: ≤11s 12.2: 新生儿袖带充气时间：≤5s 12.3:血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选 12.4: 新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带 13、*主流法呼吸末二氧化碳： 13.1：传感器预热时间短：≤5S 13.2：传感器防水等级：IPX7，可水洗消毒 13.3：主流法支持插管及非插管患者测量，支持新生儿主流插管法测量 14、标配HL7协议接口 15、 患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法 16、电池：标配锂电池，充满电后监护时间≥6小时 |  |  |  |