仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 层析柜

主要用途描述：提供低温、干燥的蛋白纯化温度和环境

参数要求： - 容积：不小于 1297升 - *耐刮擦粉末涂层内外表面，可选配不锈钢内表面；无CFC聚氨酯泡沫隔热层 - *搁板采用树脂涂层，网状结构，可调节高度，并有整层及半层隔板可灵活选择 - *标配双层可视玻璃外门，滑动式双门，绝热设计，防止冷凝，方便观察 - *非加热式除霜，最大程度保证温度稳定均一 - *标配防水、防雾插座，有单独的电线连接，方便在冷柜内接入设备 - 标配内部照明，方便观察冰箱内状况 - 正压、强制气流循环，维持各层架之间的温度均一性 - *温度探头浸泡在充满乙二醇的瓶中，所测温度更接近样品实际温度 - *左右两侧分别有一个2英寸外源设备接入端口，方便外源设备电源线接电 - 自动除霜，自动除湿、除冷凝水 - *钥匙转换开关；钥匙锁定报警和设定方式，防止未授权者篡改参数 - *基于图标的常用操作、控制和显示，包括图形参考，图形显示的温度计，直观明了 - *数字和图形温度计显示温度情况，便于读取 - 多重声光报警，如温度过高/低，电源故障，门开启，传感器故障等； - 配备按键测试报警功能，可进行远程联网监控及报警 - 后备电池确保电源故障时控制面板及报警系统继续工作 - *进口重型工业级密封压缩机 - *认证：CE