仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 动物COPD模型熏烟染毒装置 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于实验动物香烟造模，可长期为实验动物提供可控制的香烟烟气 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 支持装100根香烟连续加载 - .※具有主流烟气和测流烟气分离功能 - 每支香烟燃烧时间：20-60秒 - 空气流量范围：0-5L/min - 具有烟油防堵塞设计 - 进烟室和燃烧室隔离，防止烟气逸出，污染实验环境 - ※自动化操作：自动加载，自动点烟，烟蒂自动丢弃 - ※控制参数：吸烟数量、气体流速，时间等 - 带透明玻璃窗的304不锈钢染毒暴露箱，箱体尺寸为600*500*750mm - 染毒箱为金字塔式设计，染毒区域尺寸：600*500*500mm，扩散区域尺寸：600*500*200mm - ※带废气清除功能，可更换滤芯，过滤芯储量可达3500ml - 废气过滤为负压式设计，流量可调、可控范围为0-10L/Min；真空度≤185mBar；运行噪音＜20dB - 废气清除器连续工作时间＞24小时；流量可调、可控，标配流量控制范围0-5000ml/Min - 带正压供气功能，压力＞0.2kg/cm2，流量控制范围0-4500ml/Min，清除器噪音<20（dBA） |  |  |  |  |