仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 化学发光/活体图像分析系统 |  | 申购信息 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海天能科技Tanon-4200 |  |  |
| 主要用途描述：用于Westernblot图像分析 |  |  |  |  |
| 参数要求： 配置及技术参数 1. *摄像头：美国 FLI品牌高分辨率低照度数码制冷CCD 2. *感光芯片：CCD芯片：Sony ICX694(前照式感光芯片) 3. 冷却方式：半导体制冷 4. *冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度） 5. 感光效率： CCD芯片光电转换效率：High QE: >75% 6. 暗电流：<0.001 e-/pixel/sec. @ -35º C 7. 读出燥声：5.5e- RMS at 12 MHz 8. 有效像数：2750×2200 9. 像数密度：16 bit （65536色） 10.像数尺寸：4.54um×4.54um 11.像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5 12. *分辨率：605万像素 13.动态范围：﹥4.6个数量级 14. *电动镜头：F/0.8, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整 15.照明模式：透射白光，反射白光 16.激发光源：透射：LED白光 双侧反射：：反射白光灯（冷光） 17.拍摄面积：16×16cm 18. *江苏省不少于200个用户名单 19. *一流期刊（Nature）上有注明相关品牌和型号的文章 性能特点 1. F/0.8, 高清晰大口径高通透电动镜头与高灵敏度数码制冷CCD的硬件配置，使实验者摆脱烦琐的传统的暗室曝光方式，方便快速高效地获得化学发光的实验结果； 2. 可通过电脑进行聚焦镜头及灯光的全自动控制； 3. 可通过电脑进行化学发光图像的实时观测； 4. 可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果实现Timelamps； 5.可以通过生物发光(LUC)观察植物样本基因表达的变化，包括将底物工作液注射到植物叶片瞬时表达区域的发光成像，和植物转化部位（如叶子、根部等）稳定转化的发光成像。 可以根据生物标记GFP做植物筛选，以GFP作为报告基因被表达的的植物通过荧光激发后发射出绿光，成像后能明显区别于阴性样品。 可以通过生物发光拍摄得基因构造小鼠（LUC）的药物聚集器官 |  |  |  |  |