仪器设备购置技术参数要求确认单

一、24小时动态心电图 (12导) 参数要求： 系统组成: RAC-3012(记录器本体) C07-1211 (12导联10电极导联线,长 820mm 34±2g)*1 S03-1004 (SD卡)*1 C09-1202-5 背夹(73.1mm x 61.6mm x 30.0mm)*1 RAC-3012动态心电图记录器操作手册*1 腰带*1 软件CD*1 USB密码锁*1 记录器: 尺寸: 68mm*53mm*16mm 重量: 42g 外壳: 压模塑料,防水 配带方式: 腰带或夹扣 记录功能: 导联: 12 记录时间: 24H,48H 存储介质: 128M-2G SD卡 电池: 1.5V 1AAA 记录: 无数据压缩 频率特性: 0.05-60Hz@-3dB 增 益: 0.5 / 1 / 2 共 模: ≥ 60dB 采 样 率: 128次/秒 A/D 精度: 8位 显 示: LCD 波形,文字显示;时钟显示(年,月,日,时,分,秒) 电气特性: 输入阻抗: ≥ 5MΩ 信号采集接口: 26针扁平接口 数据下载接口: 插拔式SD卡/ USB2.0 输入动态范围: 10mV输入，记录波形幅度不小于9mVp-p,且波形不出现失真 标准灵敏度: 标准灵敏度应为10mm/mV，允差±5％ 内部噪声: 记录噪声波形幅度应不大于50μVp-p 时间常数: 时间常数应不小于3.2s 外壳漏电流: 外壳与外壳之间，漏电流≤0.1mA 患者漏电流: 外壳与应用部分之间，漏电流≤0.1mA 患者辅助电流: 记录器工作状态，任意一个输入电极与短接在一起的其余电极之间≤0.01mA 电介质强度: 记录器电极与外壳之间，承受d.c 500V正弦波试验电压1min，无击穿或闪络现象 软件功能: 心律失常自动分析. 房颤房扑自动分析. QRS波模板分类. 心律震荡分析. ST段变化分析. 心肌缺血分析. 起博器分析. 睡眠呼吸暂停综合症分析. 心律变异分析. GDT/XML开放接口. 错误自动探测. 彩色心博图及趋势图. 工作环境要求: 操作温度: + 5℃～+40℃ 操作湿度: ≤80% 存储温度: －20℃～+60℃ 存储湿度: 5～ 95％ 不结露 大气压力: 86 ～106kPa 技术标准: GB/T 14710-93 医用电气设备环境要求及试验方法. GB/T17544-1998 信息技术 软件名 质量要求和测试. YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号. 医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定（国家食品药品监督管理局2004.7.8）. 二、心电图机 参数要求：  同步十二导联采集，同步6通道打印  7英寸高分辨率彩色液晶屏，人性化倾斜视角设计。  同屏显示5秒12导心电波形  内置高精度热阵列打印支持同步6通道打印  长达3分钟的12道心电波形冻结功能  心电报告屏幕预览功能  使用指导帮助功能  便携把手设计  400份心电文件的内部存储并支持存储卡扩展  内置强大的ECAPS 12C 同步12导心电分析程序  便捷的有线、无线网络连接 多道心电图机（六道自动分析心电图机） 输入电路 心电输入： 12导联同步采集，10电极 导联选择： 自动或手动 输入方式： 浮地输入 输入保护： 标配导联线内附除颤保护电路 采样率： 8000 Hz 模数转换精度 ≤1.25 μV 输入阻抗： ≥50MΩ 耐极化电压： ≥±550mV 共模抑制比： ≥105dB 频率响应： 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 标准灵敏度： 10mm/mV, 误差≤±5% 时间常数： ≥3.2秒 滤波器： 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 低通滤波 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 肌电滤波 25Hz/35Hz 二档 交流滤波 50Hz或60Hz 基线抑制 -20dB,-34dB 两档可选 增益/灵敏度选择： 5，10，20mm/mV，手动或自动 不正常状态检测： 电极脱落报警，高频噪声过高报警 电极脱落： 液晶显示器显示脱落部位 显示和记录 *显示方式： 7"液晶显示，倾斜角设计 显示分辨率： 800*480 显示导联数： 同屏12导联，≥5s 显示内容： 系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等 记录器： 内置高分辨率热线阵打印。 记录纸宽度： 110mmx140mm折纸 记录道数： 3, 3+1, 6 走纸速度： 10, 12.5, 25，50mm/S 无纸检出： 记录纸用完后自动停止走纸并报警 打印数据： *电极噪声标记： 模拟信号打印： 网络数据打印： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印 可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号 支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告 *操作模式： 可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 支持3分钟波形冻结记录模式 支持RR间期检查 其它 *测量分析： ECAPS 12C 性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。 自动测量参数： 包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 *自动分析结果： 5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，至少四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。 外部输入： 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 信号输出： 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 其它输出接口： USB/SD 存储和传输： 文件保存类型： 内置400份心电图，扩展支持 代码类型或压缩类型两种可选 网络： 标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接 提示音： QRS同步或热笔拟笔音 输入键： 专用键盘，支持患者信息（性别、年龄）快捷输入键 打印网格： 具备在无网格纸上打印网格功能 心律失常检测： 具备心律失常检测并自动延长记录的功能 QTc算法： 4种可选。 重量： ≤2.3Kg 安全性： 电击防护类型: I类CF型。 交流： 100-240±10% 直流： 长效可充电电池，充满电可连续工作60分钟以上。 三、半自动体外除颤器AED-3100 参数要求： 1.外观 1-1 尺寸≤206(宽)×97(高)×252(深) mm 1-2 重量≤2.3Kg（含2年有效电极片和可待机4年的电池） 2.除颤 2-1 采用“ActiBiphasic”双相波技术 *2-2 输出能量：成人模式150J-200J-200J 儿童模式：50J-70J-70J，自动升级 2-3 分析时间：≤2—5秒 2-4 充电时间：充电至最大能量准备放电的时间≤8秒 *2-5 最大能量保持时间：30秒 2-6 具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全 2-7 除颤模式：成人模式和儿童模式，标配儿童模式 *3-8 全年段模式：成人模式:：8岁以上 儿童模式：0岁-7岁 3.除颤电极片 3-1 黏贴型一次性电极片 、 3-2 预先链接，确保正常状态 3-3 具有电极片粘贴方式人形彩色示意图 3-4 具有电极片彩色安装指示灯用于粘贴位置声光提示 *3-5 具有电极片连接状态自检功能和有效期语音报警提示 *3-6 标配成人、儿童通用电极片 3-7 可与同品牌手动除颤器通用 4.电池 4-1 可替换一次性锂电池 4-2 待机4年，支持充电次数：160次—200次，或6小时—7.5小时的ECG监护。 （电池报警后，还能支持最大能量放电至少9次） 4-3 内置自检程序，自动检测电池状况，电池剩余电量低时，报警提示。 *4-4 二合一开机模式. 不设置单独电源开关按键，打开盖子电源自动接通。 5.操作 5-1 操作步骤繁琐程度应不超过3步 *5-2 操作按钮仅1个（界面功能键不超过2个） *5-3 标配成人模式和儿童模式，二种模式的转换采用滑动式开关的切换方式 5-4 具有中文语音提示操作 6.设备自检功能 *6-1 自检功能：具有开机自检、每天自检、每月自检功能 每天自检：电池，除颤电极片(连接状态，使用期限)，内部电子元件，电击按钮和软件 每月自检：扬声器检查，负载下的电池，除颤电极片，内部电子元件，满能量充电周期，内部按钮和软件 6-2 自检结果：具有自检结果显示功能 6-3 设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯彩色显示设备状态 6-4 设备故障位置诊断：具有设备故障位置显示功能 7.数据传输和存储 *7-1 数据传输：通过蓝牙（Bluetooth）通讯进行数据传输 7-2 内部存储：至少可保存90分钟的救助数据(带注释的ECG) 8.安全性 8-1 振动（美标）： MIL-STD-810G 514.6 振动第 4 类 ( 稳固货物 ) ， MIL-STD-810G 514.6 振动第 9 类 ( 直升机 ) 8-2 跌落（美标）： MIL-STD-810G 516.6 电击程序四，从1.22米及以下高度跌落，设备功能和外观无损伤 *8-3 外壳防护等级：IP代码至少为IP55， 8-4 急救医疗服务环境：取得IEC 60601-1-12:2014 8-5 车载强度：取得EN1789:2007､Am１:2010（欧盟医用救护车及设备标准） 9.环境储存 *9-1 操作温度：-5～50度 9-2 储存温度：-20～70度 9-3 储存湿度：5～95％