仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高效液相色谱仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： 科研需求，匹配实验室原有工作平台，主要用于医药研究、生物化学等领域中，以较快的分析速度、分离度和灵敏度，对各类化合物进行检测、分析和定量。 |  |  |  |
| 参数要求： 一、技术参数 高效液相色谱配置要求： 数量1台 包含：输液泵、自动进样器、柱温箱各1套，数据库版软件1套（兼容Empower） 性能要求： - 工作条件： - 工作电压：220V±10%, 50Hz - 温度：4℃-40℃ - 湿度：<80%相对湿度 - 技术指标： - 四元溶剂管理系统 - ★色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 - 流量范围：0.000 -10.000mL/min，以0.001mL/min为增量 - 流量精度：＜0.060%RSD - 流速准确度：±1.0% - 梯度准确度：± 0.20%，不随反压变化 - 梯度精度：±0.10%RSD，不随反压变化 - ★梯度模式：预编≥10种梯度曲线，需包含线性、步进、凹线、凸线四种类型（提供证明文件） - 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 - 自动进样器管理系统 - 样品瓶数：≥115位2ml样品瓶 - 进样范围：0.1-100µL；可扩展至2000µL - ★交叉污染：≤0.0025%，实时清洗进样针 - 柱温箱 - 温度范围：室温- 65℃，增量：1℃ - 温控精度0.1℃ - 数据管理系统 - ★配置ORACLE® 11版图文数据库，具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能，具有分配用户使用权限之功能。（提供证明文件） - 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰 - 网络系统能够设定无操作自动登出的时间策略，即软件具有自动锁定功能，可根据用户需要自定义设置。 - 带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。 - 基本配置： - 高效液相色谱 1套 - 在线脱气机 1套 - 自动进样器 1套 - 柱温箱 1套 - 溶剂瓶支架 1 套 - 数据库液相工作站1套 - 进样瓶 7个 - 预切口进样瓶 1包 - 电脑 1套 |  |  |  |