仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高压灭菌锅 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生物技术专业实验教学 |  |  |  |  |
| 一.基本参数 （注：打*号为必须满足参数，需在彩页中具体体现） *1.容量:100升，开盖方式:手柄旋转开门，安全可靠； 2.灭菌腔体直径≥40CM，； *3.生产厂家具有中国特种设备(压力容器)制造许可证； 4.温度范围:灭菌温度:105-135℃； 5.时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟, *6.设计压力≥0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.29MPA； 7.压力表显示范围:0-0.5MPa, 二． 产品特点: 1.采用微电脑控制系统, 2.具有自动故障检测系统:开机可自检,运行过程中若仪器出现故障,可报警并显示故障代码. 3.具有后台测试程序:用户管理员输入密码进入后台程序，可用于定期检测仪器的过压保护装置 4.具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护 5.排气设置: 排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃ 6.面板具有状态流程图显示进程. 7.记忆存储功能:可创建新的程序,并记忆存储起来,最多可创建多达20条以上程序, *8．安全装置：自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 三，其它 1.两年质保期须提供厂家售后服务承诺书； *2.生产厂家具有医疗器械生产许可证，消毒产品企业卫生许可证，CE-PED证书。 3.配备三个不锈钢提篮。 |  |  |  |  |