仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 半自动石蜡切片机

主要用途描述：病理切片制作

参数要求： 1. 工作条件: 工作电压：230V（10%）/50Hz；工作温度：10℃～40℃；相对湿度：≤60% 2. 技术参数 *2.1整机原装进口； 2.2进样方式：马达进样； 2.3切片精度：0.5～100µm可精确切片； 步进为：0.5-2µm，0.5µm步进； 2-20µm，1µm步进； 20-50µm，2µm步进； 50-100µm，5µm步进； *2.4修片功能：修片厚度0～750 µm任意可调； 2.5刀架轨道：为双燕尾槽轨道系统 2.6水平行程：不低于28mm； 2.7样本垂直幅度：不低于60mm； 2.8最大样本尺寸不低于50 x 50mm *2.9操作控制面板：具有至少2个控制面板，确保设备在一个面板故障后不影响正常使用； *2.10手轮：德国调教，轻便顺滑，手可以在不离开手轮的情况下，将其任意位置锁定；手轮采用全手轮配重系统，较少疲劳； *2.11水平进样速度：至少4档可调； 常规模式最高不低于600µm/s；高速模式不低于3000µm/s； 2.12刀架：兼容宽/窄两种刀片，可直接进行切换，针对不同组织样本切出质量较好的切片； 2.13具有按键式刀片弹出设计，更换刀片安全便捷； 2.14防护：红色护手可在所有工作情况下（更换刀片，水平移动刀架，修片及修片）提供防护； *2.15回缩功能：自动回缩0～200µm可任意调节； *2.16样本头位置记忆：大于2个记忆位置，实现辅助“一键式”自动对刀; 2.17采用全手轮配重系统的切片方式，手轮更轻滑，减少操作疲劳； 2.18 切片机顶部配置了可以储物的空间，方便切片时置物。