仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 三气培养箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要用途描述： 主要用于缺氧细胞培养。 |  |  |
| 参数要求： *1、工作条件：环境温度：18-34℃；工作电压：220V，50Hz *2、温度控制模式：直接加热气套式 3、温度控制范围：环境温度+3～60℃ 4、温度均一性：＜±0.2℃ 5、温度控制精度：＜±0.1℃ 6、温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：6mins 7、CO2控制系统：PID微电脑程序控制 8、CO2含量范围：1～20.7%CO2 9、CO2含量精度：±0.1%CO2 *10、CO2传感器：NDIR单束双波红外传感器 11、CO2浓度恢复时间（开门1min后），无过冲现象：4mins 12、加湿方式：增湿盘 13、相对湿度：环境湿度～97%RH *14、内腔体积：≥170L 15、标配隔板数：4块；最大隔板数：7块 *16、最大消耗功率：800W；稳定能耗功率（37℃）：80W *17、主体结构：镀锌钢板，表面为Isocide抗菌涂层 *18、内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，大圆弧角光滑内壁 *19、多重除/灭菌功能：腔体内部90℃高温湿热循环灭菌 *20、腔内气流控制：ULPA超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到ISO 5 级洁净度；进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌 *21、O2浓度范围：1～20.7% CO2 22、O2控制精度：±0.1 23、整机进口，O2传感器：氧化锆材质 |  |  |