仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 扫膜仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述：凝胶成像 |  |  |  |
| 参数要求： 摄像头 Tanon 6060高分辨率低照度数码制冷CCD（美国） 冷却方式：半导体制冷（用户可自行控制CCD是否制冷） 冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度） 有效像数：2048×2048 像数密度 ：16 bit （65536色） 像数尺寸 ：7.4um×7.4um 像素合并：1×1，2×2，4×4 分辨率：420万像素 动态范围﹥4个数量级 电动镜头：F/0.95, 高清晰大口径高通透镜头，可通过计算机对焦距的电动调整 升降平台：配电脑控制4位自动定位样品载物升降平台，并可通过电脑进行无级定位控制 照明模式：透射紫外，透射白光，反射紫外，反射白光，（选配红、绿、蓝反射激发 光源） 激发光源：双侧反射：254nm，365nm， LED反射白光灯（冷光） 高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源（选配） 透射：302nm，白光； 滤光片位置：5位电脑控制自动定位滤光片轮 滤光片：标配590nm（EB/SYBR Green，BP），可选配535nm、605nm、699nm波长 拍摄面积:15×15cm 定时功能:用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟） |  |  |  |