仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 三气培养箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ESCO CCL-50T-8 |  |  |
| 主要用途描述：用于肿瘤细胞厌氧培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1* 原装进口产品 2工作条件：环境温度：18-34℃；工作电压：220V 50Hz 3* 温度控制模式：直接加热气套式 4温度控制范围：环境温度+3~60℃ 5温度均一性：＜±0.2℃ 6温度控制精度：＜±0.1℃ 7温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：6mins 8 CO2控制系统： PID微电脑程序控制 9 CO2含量范围：0~20%CO2 10 CO2含量精度：±0.1%CO2 11* CO2传感器：NDIR单束双波红外传感器 12 CO2浓度恢复时间（开门1min后），无过冲现象：4mins 13加湿方式：增湿盘 14相对湿度：环境湿度～97%RH 15* 内腔体积：50L 16 标配隔板数：2块；最大隔板数：4块 17* 最大消耗功率：350W；稳定能耗功率（37℃）：34W 18 * 主体结构：镀锌钢板，表面为Isocide抗菌涂层 19* 内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，大圆弧角光滑内壁 20*多重除/灭菌功能：腔体内部90℃高温湿热循环灭菌 21* 腔内气流控制：进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌 22 *O2浓度范围：1~20.7%CO2，，，O2控制精度：±0.1 O2传感器：原电池型 |  |  |  |  |