仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 细胞离心涂片机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Shandon CytoSpin 4 |  |  |
| 主要用途描述：对细胞进行分离，形成薄层同时保持细胞完整 对其进行研究 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、基本参数： 全进口设备 *12个离心漏斗位 *离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统 内置电池 意外断电时，可手动紧急打开顶盖 2、程序设置： 共可存储23套程序 外拉式程序卡可记录9个常用程序 转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进 *3档加速：低、中、高，适用于不同样本 离心时间1-99分钟可调 3、安全性 *整个离心头可高压高温（121℃）消毒 *初次接通电源，须打开外盖再关上，才能运行仪器，防止误开启功能 新设计的机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁 安全报警提示仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象 处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示 4、延展性配置： *离心漏斗有6种可供选择，一次性（单孔、双孔）EZ漏斗（单孔、双孔、6ml单孔大漏斗）、重复使用性TPX单孔 *不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒 *可选配厂家原装配套的细胞块制备系统 可选配8孔玻片制备系统，一次离心最多可完成96种不同样本的制备 *针对不同样本的3种细胞收集液，可去芜存菁，提高样本的富集率 |  |  |  |  |