仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 加热磁力搅拌器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： 数字式加热磁力搅拌器带有可选的外部温度控制器，还可以监控与控制容器中的温度，加热效率高,控温精度高，数字化界面更直观的显示各类参数，适用于教学实验。 |  |  |  |
| 参数要求： 技术参数 1、数字式调节/四位LED显示 2、加热盘温度：0-450℃（连续控温） 3、安全保护温度：50-550℃可调 4、搅拌速度：100-1200 rpm 5、控温范围(配备PT100传感器)： 0-300℃ 6、控温精度(配备PT100传感器)：±1-2℃ 7、加热功率：100-1000w 8、加热盘材质：陶瓷玻璃 9、定时功能：1-999min/连续 设备要求： 1、微电脑控制技术 ,保证设备工作性能的稳定可靠 2、加热温度 ,搅拌速度，工作时间及过温保护，数字化设定和显示温度计转速 3、自动记忆最后一次设定的工作参数，非常方便固定实验条件使用 4、控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使液体溅出，也不会损坏设备 5、密封式外壳设计，关键部件隔离安装；适合实验室环境相对苛刻的条件 6、采用新型红外增强加热单元，为高温型的加热磁力搅拌器，加热效率高，设备虽小，可以很快达到介质需要的高温。 7、采用耐腐蚀耐热冲击陶瓷玻璃表面，表面容易清洁，安全可靠，美观耐用 ★8、安全温度(℃)：内部安全温度开关保护，超过介质设定温度1-50度，加热自动切断。 9、适合做不同温度大量样品 10、有两套以上PID 参数在菜单中可以选 |  |  |  |