仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 大小鼠智能热板仪

主要用途描述：通过测定给药前后小鼠或大鼠在热盘上舔爪时间，评估药物对热刺激镇痛效果。该仪器用于实验中医学、中药学、方剂学、临床中药技能等课程的实验教学。

参数要求： 1、从室温加热到55℃的时间：≤5分钟 2、★温度显示精度：≤0.1℃ 3、★温度控制精度：≤0.1℃ 4、时间显示精度：0.01s，时间显示范围：0.01秒～99分59.99秒。 5、★温度传感器：进口PT100数字温度传感器，温度传感器分辨率：≤0.0625℃ 6、温度设置范围：室温~80℃ 7、★热盘直径：≤170mm 8、★显示方式：5寸触摸屏，所有指标同时显示。 9、★显示内容：实际温度、设定温度、痛阈时间、抬脚次数、组总时间、万年历、输出等。 10、★数据输出：带USB接口，数据可外部存储 11、★机内数据保存量：≥500组数据 12、★记录方式：脚踏开关、触摸开关 13、工作温度：0℃～45℃ 14、工作时空气相对湿度：15～80%RH 15、电源电压：AC110~220V±20V，电源频率50Hz±2Hz，输入功率：≤300W 16、★主机外形尺寸：≤260*260*155mm 17、重量：≤3Kg 18、可靠性：MTBF≥10000 备注：标记★项目为必须满足参数。