仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动脆度仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 英国科普利 FRV 2000 |  |  |
| 主要用途描述： 制剂中控用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 支持3q认证 同时测量样品数量: 1个或2个 转速: 固定为25RPM或旋转速度连续可调：20-60RPM 运转圈数设定：1-999999 运转时间设定：99小时59分59秒 显示屏幕：LCD屏幕上显示 显示指标：显示已运转的圈数或时间和剩余的圈数和时间，同时还显示转速。 所有的主机都可以安装任一种符合美国药典的脆度圆鼓或磨损圆鼓，双鼓仪器可以安装一个脆度圆鼓和一个磨损圆鼓，可以实现同一分析条件下进行两个参数的比较，并且要和已有振实密度仪进行测量测数进行对比。 |  |  |  |  |