仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 紫外分光光度计 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 岛津UV-2600（或其他品牌） |  |  |
| 主要用途描述： 测量样品的性质 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 分光系统： 单单色器 2. 检测器： R-928PMT 3. 光源 ： 50W卤素灯、氘灯、光源位置自动调整 4. 设定波长范围：185-1400nm 5. 测定波长范围：185-900nm 6. 波长准确性： ±0.1nm（655.1nm D2），±0.3nm（all range） 7. 波长重现性： ±0.05nm 8. 波长扫描速度：波长移动约14000nm/min，波长扫描约4000 to 0.5nm/min 9. 波长设定： 扫描开始波长和结束波长 1nm，其他 0.1nm 10. 光源切换波长：与波长同步的自动切换，切换波长在290～370nm的范围内可任意设置 11. 光谱带宽： 0.1/0.2/0.5/1/2/5 nm 12. 分辨率： 0.1nm 13. 杂散光： Max 0.005%(220nm,NaI),Max 0.005%(340,370nm,NaNO2),Max 1%(196nm,KCl) 14. 测光模式： 吸光度（abs）、透过率（%）反射率（%）、能量（E） 15. 测光范围： 吸光度：-5～5Abs，透射率、反射率：0-100000% 16. 测光准确性： ±0.002Abs（0.5Abs）、±0.003ABS（1ABS）、±0.005ABS（2ABS）、±0.3%T 17. 测光重现性： ±0.001Abs（0.5Abs）、±0.001ABS（1ABS）、±0.003ABS（2ABS）、±0.1%T |  |  |  |  |